H题  电能参数测量仪

一、任务

设计制作一个电能参数测量仪，参考系统框图如下，可以测量电压和电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数和电能等电能参数。

二、要求

1、基本要求

（1）直流电压和交流电压测量范围0~30V，电压分辨率≤0.1V，测量准确度≤±0.1%读数±2字；

（2）直流电流和交流电流测量范围0~3A，电流分辨率≤0.01A，测量准确度≤±0.1%读数±2字；

（3）交流电压，电流频率范围40Hz~60Hz，测量准确度±0.01Hz；

（4）功率测量范围：0~90W，测量准确度≤±0.5%读数±5字；

2．发挥部分

（1）交流电压测量范围0~250V，交流电流测量范围0~5A；

（2）有功功率和无功功率测量范围0~1000W；

（3）功率因数测量分辨率≤0.01；

（4）电能测量范围：0~1000Wh，测量准确度≤±0.5%读数±5字；

（5）具有谐波电压和电流测量功能；

三、说明

1、基本部分交流电压可通过变压器提供，直流电压可通过直流稳压电源提供。

2、发挥部分220V交流电压只能通过插排输入，不允许直接接入到电路板，必须使用电压互感器和电流互感器降低输入电压和输入电流。连接方式参考下图。

3、可以使用电能计量芯片，但不允许使用电能计量模块。